命令集

关闭频道

1 2 3 4 5 6 7 8
这些 ASCII 字符关闭相应的通道 [1-8]。在 streamData 模式下关闭时，通道将读取 0.00。这些命令在 streamData 模式下工作。

返回 none，则没有确认。

打开频道

**!@ # $ % ^ & * **
这些ASCII字符打开相应的频道[1-8]。通道将在 streamData 模式下读取 ADC 输出值。这些命令在 streamData 模式下工作。

返回 none，则没有确认。

测试信号控制命令

0 - = p [ ]
打开所有可用通道，并将它们连接到内部测试信号。这些对于自检和校准非常有用。例如，您可以通过发送 0 来测量内部噪声，该 0 将所有输入连接到内部 GND。如果流式传输，则流将停止，在 ADS1299 上设置正确的寄存器，并且流将恢复。

0 连接到内部 GND （VDD - VSS）

-连接测试信号 1xAmplitude，慢脉冲

=连接测试信号 1xAmplitude，快速脉冲

p 连接到直流信号

[连接测试信号 2xAmplitude，慢脉冲

]连接测试信号 2xAmplitude，快速脉冲

**注意：并非所有可能的内部测试连接都在此处实现 **

返回如果不流式传输，则返回 ，如果流式传输，则不进行确认。Success: Configured internal test signal.$$$

通道设置命令

** x （CHANNEL， POWER_DOWN， GAIN_SET， INPUT_TYPE_SET， BIAS_SET， SRB2_SET， SRB1_SET） x **
频道设置命令的每个 ADS 频道都有六个参数。要访问 Channel Settings，请先发送 x。然后，OpenBCI 板将期望接下来的 7 个字节是特定于通道设置的命令。第一个字节是通道号。（如果您有 Daisy Module，则最多可以选择 16 个通道进行设置）。以下 6 个 ASCII 字符作为参数进行设置。最后，发送 X 会将设置锁存到 ADS 通道。

渠道

1 2 3 4 5 6 7 8 用于单板通道选择

Q W E R T Y U I 用于在 Daisy 模块上选择通道

POWER_DOWN

0 = ON（默认）

1 = 关

GAIN_SET

0 = 增益 1

1 = 增益 2

2 = 增益 4

3 = 增益 6

4 = 增益 8

5 = 增益 12

6 = 增益 24（默认）

INPUT_TYPE_SET
选择 ADC 通道输入源

0 ADSINPUT_NORMAL （默认）

1 ADSINPUT_SHORTED

2 ADSINPUT_BIAS_MEAS

3 ADSINPUT_MVDD

4 ADSINPUT_TEMP

5 ADSINPUT_TESTSIG

6 ADSINPUT_BIAS_DRP

7 ADSINPUT_BIAS_DRN

BIAS_SET
选择以在 BIAS 生成中包含通道输入。

0 = 删除表单偏差

1 = 包含在 BIAS 中（默认）

SRB2_SET
选择将此通道的 P 输入连接到 SRB2 引脚。这将关闭给定通道的 P 输入和 SRB2 之间的开关，并允许 P 输入也保持与 ADC 的连接。

0 = 断开此输入与 SRB2 的连接

1 = 将此输入连接到 SRB2（默认）

SRB1_SET
选择将所有通道的 N 路输入连接到 SRB1。这会影响所有 pins，并断开所有 N input与 ADC 的连接。

0 = 断开 SRB1 的所有 N 个输入（默认）

1 = 将所有 N 个输入连接到 SRB1

例

用户发送 x 3 0 2 0 0 0 0 X

'x' 进入 Channel Settings 模式。通道 3 设置为上电，增益为 2，正常输入，从 BIAS 生成中移除，从 SRB2 中移除，从 SRB1 中移除。最后一个 'X' 将设置锁存到 ADS1299 通道设置寄存器。

对于固件，要求您在设置通道和参数时允许时间延迟 （>10mS）。截至 ，您可以将多个通道设置堆叠在一起，例如：v0v1v2.0.0

例

用户发送 x1020000Xx2020000Xx3020000X

这将设置前三个通道。

返回

成功时：

如果流式传输，则不确认成功。

如果不是流式处理，则返回 ，其中 3 是请求设置的通道。Success: Channel set for 3$$$

失败时：

如果不流式传输：

收到的字符数不足（示例用户发送 x102000X）Failure: too few chars$$$

第 9 个字符不是大写的 'X'，（示例用户发送 x1020000V）Failure: 9th char not X$$$

字符太多或其他问题，Failure: Err: too many chars$$$

如果 1 秒内没有收到所有命令，Timeout processing multi byte message - please send all commands at once as of v2$$$

默认通道设置

d 将所有通道设置为默认值

如果不是流式处理，则返回，updating channel settings to default$$$

D 要获取默认设置的报告，请发送。

返回查询默认设置时，预期会得到 6 个 ASCII 字符，后跟$$$

注意：用户可以在 OpenBCI 库内的初始化函数中更改默认通道设置。需要重新编程电路板

LeadOff Impedance 命令

z （CHANNEL， PCHAN， NCHAN） Z
其工作方式类似于 Channel Settings 命令。对于固件，必须注意发送字符之间的延迟，从 开始，您可以在字节流中尽可能快地发送。每个 ADS 通道的阻抗设置有两个参数。阻抗可以通过向给定通道施加 31.5Hz 的小交流信号来测量。v0v1v2.0.0

0 = 未应用测试信号（默认）

1 = 应用测试信号

例

用户发送 z 4 1 0 Z 或z410Z

'z' 进入 阻抗设置 模式。通道 4 设置为测量 P 输入上的阻抗。最后一个 'Z' 将设置锁存到 ADS 寄存器。

返回

成功时：

如果流式传输，则不确认成功。

如果不是流式处理，则返回 ，其中 4 是请求设置的通道。Success: Lead off set for 4$$$

失败时：

如果不流式传输：

收到的字符数不足（示例用户发送 x102000X）Failure: too few chars$$$

第 5 个字符不是大写的 'X'，（示例用户发送 x1020000V）Failure: 5th char not Z$$$

字符太多或其他问题，Failure: Err: too many chars$$$

如果 1 秒内没有收到所有命令，Timeout processing multi byte message - please send all commands at once as of v2$$$

SD 卡命令

A S F G H J K L
发送以启动指定时间的 SD 卡数据记录

A = 5 分钟

S = 15 分钟

F = 30 分钟

G = 1 小时

H = 2 小时

J = 4 小时

K = 12 小时

L = 24 小时

a = 大约 14 秒的测试时间

j
停止记录数据并关闭 SD 文件

流数据命令

b
开始流式传输数据

返回 none，则没有确认。

s
停止流数据

返回 none，则没有确认。

杂项

？
查询寄存器设置

返回读取并报告 ADS1299 和 LIS3DH 的所有寄存器设置。期望从 OpenBCI 板获得详细的串行输出，然后是$$$

v

Board 外设
的软复位 每当应用程序打开串行端口时，8 位板都会从 Dongle 获得 reset 信号，就像 arduino 一样。Cyton 板没有此功能。因此，如果要软重置 Cyton 板 （ 或 ），请向其发送 v。v1v2.0.0

返回OpenBCI V3 8-16 通道 ADS1299 设备 ID：0x3E LIS3DH 设备 ID：0x33 固件版本： v3.1.1

$$