脑电帽 (OpenBCI++) 零基础上手指南

从零开始：接线 → 烧录固件 → 采集脑波

适用硬件：Enhanced OpenBCI++ 主板 + WiFi Shield + 脑电帽 + WS2812B LED板

📋  本文包含哪些内容

第一步：认识你的硬件（每块板子是干什么的）

第二步：物理接线（电极线 / 耳夹 / 电池 / USB）

第三步：拨码开关设置（模式选择）

第四步：安装软件环境（Arduino + 库文件）

第五步：烧录主板固件

第六步：烧录 WiFi 扩展板固件

第七步：OpenBCI GUI 验证脑波数据

附录：常见问题排查

# 第一步：认识你的硬件

你收到的整套设备由以下几部分组成，先搞清楚每块板子的功能，后面接线就不会搞混了。

| 硬件名称 | 核心芯片 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| OpenBCI++ 主板 | PIC32MX250F128B (50MHz) | 采集 8/16 路脑电（EEG）或肌电（EMG）信号，是整套系统的大脑 |
| WiFi 扩展板 | ESP8266 ESP-12E | 叠放在主板上，把采集到的数据通过 WiFi 无线传给电脑 |
| WS2812B LED 控制板 | CH32V003F4P6 | 驱动脑电帽上 8 颗 RGB 灯，做状态指示用 |
| 脑电帽 + 电极 | — | 固定在头皮上，把微弱的脑电信号传给主板 |
| 耳夹（×2） | — | 参考电极，夹在耳垂上，帮助消除共模噪声 |

⚠ 注意：WiFi 扩展板是叠放在主板顶部的，两块板通过排针直接对插，不要单独给 WiFi 板供电。

✅ 提示：任何工作模式下都必须插入电池，仅 USB 也无法正常工作。

## 板子长什么样——认识关键元件

主板正面顶部有一排金色排针，那就是接电极线的地方。如下图位置说明：

| 位置 | 功能 |
| --- | --- |
| 顶部排针（一排，共16针） | 8路信号正极（N1P～N8P）+ 8路信号负极（N1N～N8N），接脑电极线 |
| 左侧 2 针（SRB2/SRB1） | 参考信号，通常用 SRB2 |
| 最左 / 最右 2 针（BIAS） | 偏置驱动，接耳夹 |
| SW1 / SW2 拨码开关 | 切换蓝牙 / USB / WiFi 工作模式 |
| PROG 跳线（底部） | 烧录主板固件时才用，平时不接 |
| J1 跳线帽 | WiFi 扩展板烧录时拔下，平时插上 |
| POWER 开关 | 整机电源开关 |

# 第二步：物理接线

下面按顺序把所有线接好，每步完成后打个勾再往下走。

## 2.1  电极线接法（最重要！）

主板顶部排针从左到右依次是：

| 针脚标号 | 含义 | 接什么 |
| --- | --- | --- |
| N1P～N8P | 第 1～8 路信号正极 | 脑电帽对应通道的电极线（正） |
| N1N～N8N（通常接 SRB2） | 信号负极 | 大多数情况下留空或短接到 SRB2 |
| SRB2 | 参考电极公共端 | 将所有 NxN 短接到这里，再接一路耳夹 |
| BIAS | 偏置（降噪） | 另一只耳夹 |

⚠ 注意：线默认接下面一排（如电极接线图所示），插错排不会损坏硬件，但数据会乱或没有信号。

✅ 提示：新手只想快速验证时：先只接两只耳夹（一只接 SRB2，一只接 BIAS），不接头皮电极，在 GUI 里也能看到基础波形。

### 标准 8 通道接法示例

| 通道 | 推荐电极位置 | 接主板针脚 |
| --- | --- | --- |
| CH1 | Fp1（左前额） | N1P |
| CH2 | Fp2（右前额） | N2P |
| CH3 | C3（左中央） | N3P |
| CH4 | C4（右中央） | N4P |
| CH5 | P3（左顶叶） | N5P |
| CH6 | P4（右顶叶） | N6P |
| CH7 | O1（左枕叶） | N7P |
| CH8 | O2（右枕叶） | N8P |
| 参考 | 耳垂（左） | SRB2 |
| 偏置 | 耳垂（右） | BIAS |

## 2.2  电池

用随附的锂电池插入主板背面的 JST 插座（防反接，只能一个方向插进去）。

⚠ 注意：不插电池，设备大概率无法正常工作，即使接了 USB 也一样！

## 2.3  USB 数据线

用 USB-C（或 Micro-USB，看主板型号）连接主板和电脑，仅用于第一次烧录固件和 USB 直连模式采集数据。

## 2.4  WS2812B LED 板接线（可选）

这块板有两个对外接口：

| 接口 | 针脚 | 接主板/电源 |
| --- | --- | --- |
| P2（3针） | Pin1=VCC（5V）, Pin2=GND, Pin3=PWM数据 | 5V 供电 + 连接主板 PWM 输出引脚 |
| P1（4针） | Pin1=VCC, Pin2=GND, Pin3/4=预留 | 供电 |

✅ 提示：如果你只是先想采集脑波，可以暂时不接 LED 板，不影响脑电采集。

# 第三步：拨码开关设置（模式选择）

主板左侧有两个小拨码开关 SW1 和 SW2，决定数据走哪条路传给电脑。

拨码开关 '1=2' 表示第1脚和第2脚短接（拨向2侧），'2=3' 表示第2脚和第3脚短接（拨向3侧）。

| 工作模式 | SW1 | SW2 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓝牙（BLUE） | 2=3 | 1=2 | 推荐新手使用，稳定可靠，插蓝牙接收器到电脑 |
| USB 直连 | 1=2 | 2=3 | 用 USB 线直连电脑，调试首选 |
| WiFi | 2=3 | 1=2 | 需先烧录 WiFi 扩展板固件，同蓝牙模式设置相同 |
| 主板烧录（MAIN PROG） | 1=2 | 2=3 | 烧录主板固件时拨到此位置 |
| WiFi 烧录（WIFI PROG） | 2=3 | 1=2 | 烧录 WiFi 扩展板固件时拨到此位置 |

⚠ 注意：每次烧录固件前都要先关闭电源，调好开关，再开电源。烧完之后再切回正常工作模式。

✅ 提示：第一次建议先用 USB 直连模式验证，成功再切蓝牙/WiFi。

# 第四步：安装软件环境

⚠ 注意：版本必须严格匹配！不要自己升级，新版本不兼容。

## 4.1  安装 Arduino 1.8.19

打开你文件夹里的 arduino-1.8.19-windows.exe，双击运行。

安装路径只能用纯英文，如 C:\Arduino-1.8.19（不能有中文或空格！）

安装时一定勾选 'Install USB driver'（否则电脑识别不到设备）。

安装完成后双击桌面 Arduino IDE 图标，能打开空白界面即安装成功。

## 4.2  添加开发板管理器地址

打开 Arduino IDE，点击菜单 文件 > 首选项。

在 '附加开发板管理器网址' 输入框粘贴以下两行（每行一个，换行分隔）：

https://github.com/chipKIT32/chipKIT-core/raw/master/package_chipkit_index.json

https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

点击确定，重启 Arduino IDE。

## 4.3  安装两款开发板核心包

点击 工具 > 开发板 > 开发板管理器。

搜索 chipKIT，找到 chipKIT，选版本 2.1.0，点安装（约 200MB，需等待）。

搜索 esp8266，找到 esp8266 by ESP8266 Community，选版本 3.1.2，点安装（约 100MB）。

安装完后，点 工具 > 开发板，能看到 chipKIT > OpenBCI32 和 ESP8266 Boards > ESP-12E 即成功。

## 4.4  安装必要的 Arduino 库

点击 项目 > 加载库 > 添加 .ZIP 库，将以下 ZIP 文件逐个添加（在你的资源文件夹里都有）：

| ZIP 文件名 | 对应库 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OpenBCI_Cyton_Library-master.zip | OpenBCI Cyton | 主板核心库 |
| OpenBCI_32bit_SD-master.zip | OpenBCI 32bit SD | SD 卡扩展库 |
| OpenBCI_Wifi_Master_Library-master.zip | OpenBCI Wifi Master | WiFi 主库 |
| OpenBCI_WIFI-2.0.5.zip | OpenBCI WIFI | WiFi 扩展板库 |

完成添加后，点击 项目 > 加载库 > 管理库。

搜索 ArduinoJson，找到 ArduinoJson by Benoit Blanchon，版本选 5.13.5（注意！不能选最新版），点安装。

搜索 WiFiManager，找到 WiFiManager by tzapu，版本选 2.0.17，点安装。

⚠ 注意：ArduinoJson 必须选 5.13.5，新版 API 不兼容，会导致编译报错。

⚠ 注意：所有路径（Arduino 安装路径、库路径）不能出现中文或空格。

# 第五步：烧录主板固件（OpenBCI++ 主板）

## 5.1  修改库文件（关键！官方源码有Bug）

烧录前必须先修改一个库文件，否则 OpenBCI GUI 无法正常接收数据：

找到 Arduino libraries 文件夹（通常在 文档\Arduino\libraries\）。

打开 OpenBCI_32bit_SD-master 文件夹，找到 Definitions_32.h 文件，用记事本打开。

找到这一行：

#define OPENBCI_BOP 0x41   // 'A' Beginning of stream packet

将 0x41 改为帧头对应的值（参考你资源包里的教程图），保存文件。

⚠ 注意：此修改只需做一次，之后重新编译都不需要改。

## 5.2  编译并上传主板固件

启动 Arduino IDE，点 文件 > 打开，找到并打开：
  OpenBCI_Cyton_Library-master\examples\DefaultBoard\DefaultBoard.ino

等 IDE 自动加载关联文件，底部无红色报错即加载成功。

点 工具 > 开发板，选择 chipKIT > OpenBCI32。

点 工具 > CPU Speed，选 50MHz（！必须选50MHz）。

接线准备烧录：

关闭开发板电源。

将 SW1 和 SW2 拨到 MAIN PROG 模式（SW1=1-2，SW2=2-3）。

用杜邦线短接主板底部的 PROG 跳线（两针短接）。

插上 USB 线，打开电源。

在 IDE 里点 工具 > 端口，选对应的 COM 口（设备管理器里查看）。

点击 IDE 左上角上传按钮（→ 图标），等待提示 '上传成功'。

上传完成后，拔掉 PROG 跳线，将 SW1/SW2 切回正常工作模式。

✅ 提示：报错 '找不到设备'：换个 USB 口，关闭其他串口工具，检查设备管理器是否有黄色感叹号（需安装驱动）。

✅ 提示：报错 'ArduinoJson 版本不匹配'：在库管理器中卸载当前版本，重新安装 5.13.5。

# 第六步：烧录 WiFi 扩展板固件（ESP8266）

推荐方式：直接烧录官方预编译好的 .bin 文件，比自己编译稳定。

## 方式 A（推荐）：用 ESP_TOOLS 烧录预编译 bin 文件

解压你文件夹里的 flash_download_tool.zip，打开工具。

选择 SPI Download 标签页。

Download Path Config 第一行，点 '...' 选择你文件夹里的 DefaultWifiShield.2.0.5.bin，地址填 0x000。

SPI SPEED 选 40MHz，SPI MODE 选 DIO，FLASH SIZE 选 16Mbit。

关闭主板电源，将 SW1/SW2 拨到 WIFI PROG 模式（SW1=2-3，SW2=1-2），拔下 J1 跳线帽。

插上 USB 线，打开电源。

在工具底部 COM 下拉框选对应串口，BAUD 选 921600。

点击 START，等绿色进度条走完出现 '完成' 字样。

烧录完成：关电源，插回 J1 跳线帽，将 SW1/SW2 切回正常工作模式。

## 方式 B：用 Arduino IDE 编译后烧录

打开 IDE，文件 > 打开：OpenBCI_WIFI-2.0.5\examples\DefaultWifiShield\DefaultWifiShield.ino

找到文件里 //#define ARDUINO_ARCH_SAMD 这一行，注释掉（前面加 // 屏蔽），否则编译不通过。

工具 > 开发板 > ESP8266 Boards > NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)。

工具 > Flash Size：4M(3M SPIFFS)；CPU Frequency：80MHz；Upload Speed：115200。

拨码同方式 A 的第 5 步，点上传等待完成。

⚠ 注意：烧录完 WiFi 扩展板固件后，用 OpenBCI GUI 连接时要等待约 30 秒，等 WiFi 初始化完成后再点 Start Data Stream，否则数据容易中断。

# 第七步：OpenBCI GUI 验证脑波数据

## 7.1  安装 OpenBCI GUI

你文件夹里的 OpenBCI_GUI-6.0.0-beta.1.zip，解压后双击运行。如果提示 'Java 缺失'，按提示安装 Java 8 即可。

## 7.2  连接设备（先用 USB 直连验证）

将 SW1/SW2 调到 USB 模式（SW1=1-2，SW2=2-3），插上 USB 线，开机。

打开 OpenBCI GUI，点击 START SESSION。

左侧 DATA SOURCE 选 CYTON (live)。

中间 PICK TRANSFER PROTOCOL 选 Serial (from Dongle)。

右侧 SERIAL/COM PORT 选对应 COM 口。

CHANNEL COUNT 选 8 CHANNELS。

点 START SESSION，再点 START DATA STREAM。

## 7.3  验证信号

点击 DATA VIEW 标签页，界面应显示 8 条波形：

无电极时：8 条平稳基线波形，有波即说明主板固件生效。

接上耳夹后：波形会有轻微抖动（50/60Hz 工频干扰是正常的）。

接上头皮电极后：闭眼可以在枕叶通道（O1/O2）看到明显的 Alpha 波（8-13Hz）。

✅ 提示：如果什么都没有：检查 COM 口是否选对，主板是否开机，固件是否烧录成功（主板LED应该闪烁）。

## 7.4  蓝牙模式连接

切换 SW1/SW2 到 BLUE 模式（SW1=2-3，SW2=1-2）。

将蓝牙接收器插入电脑 USB 口，等待状态灯由闪烁变常亮（约 10-20 秒）。

GUI 操作步骤与 USB 模式完全一致。

## 7.5  WiFi 模式连接（需先烧录 WiFi 扩展板固件）

切换到 WiFi 模式，开机后 ESP8266 会创建一个名为 OpenBCI_WiFi 的热点。

用电脑连接该热点，配置你的局域网 WiFi 名称和密码。

配置完成后，WiFi 板加入局域网，在 GUI 里选 WiFi 模式，输入 IP 地址连接。

连接后等待 30 秒以上再点 Start Data Stream。

# 附录：常见问题排查

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 电脑识别不到 COM 口 | 未安装驱动 | 设备管理器找黄色感叹号，手动更新驱动（路径：Arduino-1.8.19\hardware\chipKIT\pic32\tools\driver） |
| 烧录报错 '端口被占用' | 其他软件占用串口 | 关闭串口助手、杀毒软件，重启 Arduino IDE |
| 编译报错 ArduinoJson | 版本不对 | 库管理器卸载现有版本，重装 5.13.5 |
| 编译报错 '主频不支持' | 开发板设置错误 | 工具 > CPU Speed 确认选了 50MHz |
| GUI 连接后无数据 | WiFi 未初始化完成 | 连接后等 30 秒再点 Start Data Stream |
| 波形全是噪声/乱码 | 帧头设置错误 | 检查 Definitions_32.h 里的 OPENBCI_BOP 值是否修改过 |
| 无 WiFi 热点 | WiFi 固件未烧录成功 | 重新烧录 DefaultWifiShield.2.0.5.bin |
| 接耳夹后波形剧烈抖动 | 接触不良 | 用导电膏或酒精擦拭耳垂，确保夹紧 |
| 头皮电极无 Alpha 波 | 接触电阻太高 | 在电极上涂导电膏，用力压几秒钟 |

## 版本速查（严禁乱改！）

| 软件/库 | 必须使用版本 |
| --- | --- |
| Arduino IDE | 1.8.19 |
| chipKIT 核心包 | 2.1.0 |
| ESP8266 核心包 | 3.1.2（或 2.7.4 也兼容） |
| ArduinoJson | 5.13.5 |
| WiFiManager | 2.0.17 |
| OpenBCI GUI | 6.0.0-beta.1（你文件夹里的版本） |