16通道脑电帽接线完整指南

# 一、你的硬件结构（先搞清楚再接线）

你有：主板（8通道）+ 扩展板/Daisy模块（再+8通道）= 合计16通道。两块板叠在一起，顶部都有一排双排针。

接线原则：

| 板子 | 负责通道 | 接哪些电极 |
| --- | --- | --- |
| 主板（下层） | CH1～CH8 | 脑电帽前8个电极 |
| 扩展板/Daisy（上层） | CH9～CH16 | 脑电帽后8个电极 |
| 任意一块 | SRB（参考） | 耳夹一只 |
| 任意一块 | BIAS（偏置） | 耳夹另一只 |

# 二、双排针怎么看——上排还是下排？

⚠ 注意：资料明确说明：线默认接下面一排！接错排信号会异常。

你的板子顶部有2×10双排针，从左到右标号如下：

| 排 | 从左到右引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上排（NxP正极） | SRB N1P N2P N3P N4P N5P N6P N7P N8P BIAS | 正极输入，采集脑电信号 |
| 下排（NxN负极） | 对应各通道负极（内部已接SRB2） | 默认接线排，电极线插这里 |

实际操作：把电极杜邦公头套上母对母跳线后，插入下排对应位置。

✅ 提示：两块板子的双排针引脚定义完全相同，主板接CH1-8，扩展板接CH9-16。

# 三、16通道标准电极位置（10-20国际系统）

你的3D打印帽基于10-20国际系统，每个电极座位置固定。按下表对应通道号接线：

| 通道 | 板子针脚 | 电极位置 | 头皮位置说明 | 接哪块板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | N1P下排 | Fp1 | 左前额 | 主板 |
| CH2 | N2P下排 | Fp2 | 右前额 | 主板 |
| CH3 | N3P下排 | C3 | 左中央 | 主板 |
| CH4 | N4P下排 | C4 | 右中央 | 主板 |
| CH5 | N5P下排 | P3 | 左顶叶 | 主板 |
| CH6 | N6P下排 | P4 | 右顶叶 | 主板 |
| CH7 | N7P下排 | O1 | 左枕叶 | 主板 |
| CH8 | N8P下排 | O2 | 右枕叶 | 主板 |
| CH9 | N1P下排 | F3 | 左额叶 | 扩展板 |
| CH10 | N2P下排 | F4 | 右额叶 | 扩展板 |
| CH11 | N3P下排 | F7 | 左颞额 | 扩展板 |
| CH12 | N4P下排 | F8 | 右颞额 | 扩展板 |
| CH13 | N5P下排 | T3 | 左颞叶 | 扩展板 |
| CH14 | N6P下排 | T4 | 右颞叶 | 扩展板 |
| CH15 | N7P下排 | Cz | 头顶中央 | 扩展板 |
| CH16 | N8P下排 | Pz | 顶叶中央 | 扩展板 |
| 参考REF | SRB下排 | — | 左耳垂（耳夹） | 主板 |
| 偏置BIAS | BIAS焊盘 | — | 右耳垂（耳夹） | 主板 |

⚠ 注意：你只有13个电极，对照帽子上实际有的位置选13个通道接，没有电极的通道在GUI里关掉即可。

# 四、耳夹怎么接

耳夹有两只，接法固定，不能随便接：

| 耳夹 | 接板子位置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 耳夹一（左耳垂） | 主板 SRB 针脚（最左边那根） | 参考电极，消除共模干扰 |
| 耳夹二（右耳垂） | 主板右侧 BIAS 焊盘/针脚 | 偏置驱动，进一步降噪 |

✅ 提示：耳夹金属部分夹耳垂皮肤，不是夹耳廓软骨，接触好才有效。可以用酒精棉擦一下耳垂皮肤再夹。

# 五、只有13个电极怎么处理

3个通道没有电极不影响其他通道。在OpenBCI GUI里把没有电极的通道关掉即可：

| 操作 | 步骤 |
| --- | --- |
| 关闭没有电极的通道 | 在GUI的Hardware Settings里，点击对应通道的数字，选择Turn Off Channel |
| 验证剩余通道 | 接好13个电极后，Start Data Stream，有电极的通道应显示波形而非Railed |
| 补齐缺失电极 | Amazon UK搜 'gold cup EEG electrode' 或 '干电极 EEG'，买同款补上 |

# 六、实际接线步骤（按顺序操作）

准备材料：母对母杜邦跳线若干（40根一包，Amazon UK搜 female to female dupont jumper wire）

关掉板子电源，确保安全。

准备母对母杜邦线，每根一端套在电极杜邦公头上，另一端备用。

按上面通道表，把每个电极对应的跳线另一端插入对应板子针脚的下排。

耳夹一接主板SRB针脚，耳夹二接主板BIAS位置。

戴上帽子，确保每个电极金属针尖接触头皮（可涂导电膏改善接触）。

耳夹夹在耳垂，擦干净再夹。

打开板子电源，等绿灯稳定。

打开OpenBCI GUI，管理员运行，START SESSION → Serial(from Dongle) → COM4 → 8/16 CHANNELS。

点 Start Data Stream，有电极的通道应出现波形，不再显示Railed。

闭上眼睛10秒，枕叶通道（O1/O2，CH7/CH8）应出现明显的Alpha波（8-13Hz规律波形）。

# 七、怎么判断信号好不好

| GUI显示 | 含义 | 怎么处理 |
| --- | --- | --- |
| Railed 100% | 电极没接上或悬空 | 检查杜邦线是否插紧，电极是否接触头皮 |
| 波形剧烈抖动 | 接触不良或工频干扰 | 涂导电膏，减少周围电器干扰 |
| 平稳基线+规律波形 | 信号正常 | 继续采集 |
| 闭眼有明显规律波 | Alpha波，脑电信号真实有效 | 成功！ |
| Not Railed 0.00 | 通道已关闭 | 正常，没有电极的通道关掉就是这样 |

⚠ 注意：16通道模式需要GUI里选16 CHANNELS，如果只选了8只会显示主板的前8个通道，扩展板的9-16不会出现。